# MediMonitor — TP1

Corrigé formateur | Revue critique de spécifications | Document confidentiel pour l’animation

Référence analysée : MM-SF-014, version 0.9, exigences MM-001 à MM-020. Les anomalies ci-dessous sont fondées sur le document stagiaire ; les propositions de résolution s’appuient sur les décisions fonctionnelles MediMonitor V1.0. Ne pas diffuser avant le débriefing.

# 1. Grille de lecture

C = contradiction explicite ou incompatibilité avec le périmètre ; A = ambiguïté / non-testabilité ; O = omission / règle manquante ; I = incohérence avec le contrat V1.0. Gravité : haute = empêche un comportement fiable ou la validation ; moyenne = demande un arbitrage ; basse = précision ergonomique ou documentaire.

# 2. Catalogue des constats

## MM-001  ·  C / I  ·  Gravité haute

Constat : Huit patients prédéfinis, mais ajout possible si une place existe : capacité et gestion des identifiants non définies.

Correction / arbitrage : Confirmer huit patients fixes P-001 à P-008 ; aucune création/suppression.

## MM-002  ·  A  ·  Gravité moyenne

Constat : « Claire et facilement lisible » n’est pas un critère mesurable ; format des valeurs et unités non précisé.

Correction / arbitrage : Préciser unités, arrondis, libellés, états invalides et critères de lisibilité.

## MM-003  ·  A / O  ·  Gravité moyenne

Constat : « Temps réel », « régulièrement », « dernières informations » ne définissent ni fréquence ni latence.

Correction / arbitrage : Un pas de simulation par seconde virtuelle ; fréquence d’affichage et latence mesurables.

## MM-004  ·  C  ·  Gravité haute

Constat : La pause bloque l’horloge, mais les mesures continuent de changer : état gelé ou non ?

Correction / arbitrage : En pause : horloge, génération automatique et alarmes issues du moteur figées.

## MM-005  ·  I / A  ·  Gravité haute

Constat : La vitesse ne change que l’animation, tandis que le nombre de mesures resterait identique ; confusion temps virtuel / réel.

Correction / arbitrage : ×1, ×5, ×10 = autant de secondes simulées par seconde réelle ; une mesure par seconde virtuelle.

## MM-006  ·  C / A  ·  Gravité moyenne

Constat : « Récupération » instantanée contredit une récupération progressive ; pas de durée ni trajectoire.

Correction / arbitrage : Définir une trajectoire temporelle de retour vers les valeurs normales, avec points de contrôle.

## MM-007  ·  C / I  ·  Gravité haute

Constat : La valeur est écrasée à la prochaine mesure, alors que « Libérer » suppose un maintien manuel.

Correction / arbitrage : Override maintenu jusqu’à action explicite « Libérer », y compris lors d’un changement de scénario.

## MM-008  ·  C / A  ·  Gravité haute

Constat : Résultats « comparables » mais chaque exécution « unique » : aucune reproductibilité garantie.

Correction / arbitrage : Même graine, scénario et actions horodatées => mêmes valeurs aux mêmes instants virtuels.

## MM-009  ·  C / I  ·  Gravité haute

Constat : FC 120 classée critique malgré le tableau (101–120 avertissement ; >120 critique). Diastolique assimilée à systolique sans seuil propre.

Correction / arbitrage : Respecter les bornes du tableau ; définir des seuils diastoliques distincts et les conventions de bornes.

## MM-010  ·  I / O  ·  Gravité haute

Constat : Mesure absente déclarée normale : confond disponibilité des données et état clinique ; aucune politique de donnée invalide.

Correction / arbitrage : Marquer INDISPONIBLE/INVALID et créer un événement d’information ; ne jamais afficher « normal ».

## MM-011  ·  A  ·  Gravité haute

Constat : « Rapidement », « appropriée », « suffisamment visible » : impossible de décider réussite/échec.

Correction / arbitrage : Préciser délai maximal de déclenchement, règle de priorité et éléments d’affichage vérifiables.

## MM-012  ·  C  ·  Gravité haute

Constat : Disparition immédiate à l’acquittement puis maintien visible si condition persistante.

Correction / arbitrage : L’acquittement change le statut, pas la condition ; rester visible jusqu’à résolution.

## MM-013  ·  A / O  ·  Gravité moyenne

Constat : « Peut rouvrir ou créer » ne définit pas l’identité d’une occurrence après retour normal.

Correction / arbitrage : Chaque réapparition après résolution crée une nouvelle occurrence avec nouvel identifiant.

## MM-014  ·  A / O  ·  Gravité moyenne

Constat : « Les autres sont masquées » : impossible de savoir si elles restent consultables et acquittables.

Correction / arbitrage : Afficher la priorité maximale en synthèse ; rendre toutes les alarmes accessibles en détail.

## MM-015  ·  C / A  ·  Gravité haute

Constat : Conservation pendant toute la session contredite par suppression automatique non bornée.

Correction / arbitrage : Définir une politique explicite de rétention, plafond et comportement à saturation.

## MM-016  ·  A / O  ·  Gravité moyenne

Constat : Horodatage réel ou simulé « selon le type » sans règle ; ordre des événements difficile à vérifier.

Correction / arbitrage : Enregistrer systématiquement temps virtuel et horodatage réel, avec ordre stable.

## MM-017  ·  C / I  ·  Gravité haute

Constat : Seuls réglages persistés, mais alarmes acquittées récupérées après rechargement.

Correction / arbitrage : Ne conserver que les réglages ; redémarrer une session sans alarmes ni historique.

## MM-018  ·  A  ·  Gravité moyenne

Constat : « Écrans usuels » et « sans défilement » sans résolution cible ; potentiellement irréalisable sur mobile.

Correction / arbitrage : Définir points de rupture et critères d’accessibilité ; accepter défilement sur petits écrans.

## MM-019  ·  A  ·  Gravité moyenne

Constat : « Intuitives », « sans formation » non vérifiables ; droits/validation des actions non définis.

Correction / arbitrage : Décrire parcours et critères d’utilisabilité observables ; préciser confirmations si nécessaires.

## MM-020  ·  C / I  ·  Gravité haute

Constat : Réinitialisation des mesures mais conservation possible d’alarmes/historique incohérents.

Correction / arbitrage : Reset = état initial cohérent : temps, mesures, scénarios, overrides, alarmes, historiques remis à zéro.

# 3. Points transversaux à faire émerger

Absence de critères d’acceptation objectifs dans la section « Validation attendue » (« réalistes », « satisfaisant », « principales fonctionnalités »).

Absence de définition complète du format des mesures, du traitement des données aberrantes et des valeurs frontières (par exemple 39 °C, 120 bpm).

Pas de description explicite des états du simulateur, des transitions autorisées ni de l’effet des actions manuelles pendant une pause.

Pas de contrat sur les scénarios (durée, état initial, possibilité de changement, interactions entre patients).

La priorité d’une alarme et son état (active, acquittée, résolue) doivent être modélisés séparément.

# 4. Exemples de reformulations testables

## MM-007 — Override manuel

Étant donné un patient et une mesure valide, lorsque l’opérateur impose une valeur, cette valeur reste affichée et évaluée par le moteur d’alarmes à chaque pas virtuel jusqu’à l’action « Libérer ». Après libération, la prochaine valeur est fournie par le scénario courant.

## MM-012 — Acquittement

Lorsqu’une alarme active est acquittée, son statut devient ACQUITTÉE. Tant que la condition d’alarme persiste, l’occurrence reste visible et conserve sa sévérité. Le journal enregistre l’acquittement.

## MM-017 — Persistance

Après rechargement de la page, les préférences enregistrées sont restaurées ; le temps simulé vaut 0, les huit patients sont réinitialisés et aucun historique ni alarme de la session précédente n’est restauré.

# 5. Animation et évaluation

Faire justifier chaque constat par un passage exact de la spécification. Accepter les formulations alternatives et les regroupements pertinents ; ne pas compter mécaniquement un défaut par exigence. Les remarques qui supposent des règles absentes du document stagiaire doivent être classées « question au Product Owner », sauf contradiction interne démontrable.

Barème indicatif sur 20 : identification argumentée des problèmes (8 points), distinction contradiction / ambiguïté / omission (3 points), questions de clarification pertinentes (4 points), reformulations vérifiables (4 points), revue critique des réponses de Copilot et faux positifs (1 point).

Questions de débriefing : Quels constats sont prouvables sans document externe ? Quels points exigent une décision métier ? Quelles propositions de Copilot ajoutent des exigences non demandées ? Quelles valeurs frontières méritent des tests ?